## Randvoorwaarden_Specificaties
Randvoorwaarden | [9 empty] | ºC
%
Fysisch-chemische | Hoedanigheid | Eenheid | Resolutie | Bereik |  | Meetonzekerheid |  |  |  | ºC (25 ºC)
veldparameter |  |  | minimaal | minimaal
|  |  |  | van | tot
Extinctie | [9 empty] | 20 ºC
lichtintensiteit |  | µmol s-1m-2 | 1 | 1 | 5000 | 5 | % |  |  | 25 ºC
coëfficiënt (berekend) |  | m-1 | 0.01 | 0 | 10 |  |  |  |  | absoluut
Diepte |  | cm | 10 | 0 | 200 | 10 | cm
Temperatuur |  | °C | 0.01 | -4 | 40 | 0.1 | ºC
Geleidendheid | 20 ºC | mS/m | 0.5 | 0 | 200 | 2 | % |  |  | ja
Zuurgraad (pH) |  | - | 0.01 | 4 | 10 | 0.1 | - |  |  | nee
Zuurstof | [9 empty] | statisch
absoluut |  | mg/l | 0.02 | 0 | 20 | 0.2 | mg/l |  |  | dynamisch
verzadiging |  | % | 0.1 | 0 | 150 | 2 | %
Specificaties meetinstrument
Fysisch-chemische | Algemeen | Eenheid | Resolutie | Bereik |  | Meetonzekerheid |  | Merk | Type
veldparameter |  |  |  | van | tot
Extinctie
lichtintensiteit 1 | ja | µmol s-1m-2 | 1 | 0.03 | 10000 | 2 | % | LI-COR | LI-192
lichtintensiteit 2 | ja | µmol s-1m-2 | 1 | 0.03 | 10000 | 2 | % | LI-COR | LI-192
Multiprobe | ja | [6 empty] | YSI | EXO2
Diepte |  | cm | 0.001 | 0 | 250 | 0.1 | cm |  | -
Temperatuur |  | °C | 0.001 | -5 | 50 | 0.01 | ºC |  | 599870
Geleidendheid |  | mS/m | 0.0001 | 0 | 20000 | 0.5 | % |  | 599870
Zuurgraad (pH) |  | - | 0.01 | 0 | 14 | 0.1 | - |  | EXOISE01
Zuurstof | [8 empty] | 599100
absoluut |  | mg/l | 0.01 | 0 | 50 | 0.1 | mg/l
verzadiging |  | % | 0.1 | 0 | 500 | 1 | %
Temperatuur | toetsing | °C | 0.01 | -10 | 50 | 0.053 | ºC (25 ºC) | AOIP | 6612/Pt100

## Meetinstrument
Meetinstrument
Datum in gebruik genomen | Apparaat_sensor | Serienummer | Intern nummer | Opmerking | Multiprobe
Diepte
2020-01-01 | Multiprobe | 78643 | 28588 |  | Temperatuur_Geleidendheid
2020-01-01 | Diepte | 78643 | 28588 |  | Temperatuur
2020-01-01 | Temperatuur_Geleidendheid | 13F100198 | 29387 |  | Temperatuur (toetsing)
2020-01-01 | Zuurstof | 10C101689 | 19232 |  | Geleidendheid
2020-01-01 | Zuurgraad | 54322 | 34987 |  | Zuurstof
2020-01-01 | Troebelheid | 90101779 | 28539 |  | Zuurgraad
2020-01-01 | Chlorofyl | 14F102507 | 28560 |  | Troebelheid
2020-01-01 | Blauwalg | 11A100785 | 30533 |  | Chlorofyl
2020-01-01 | Lichtintensiteit referentie lucht | UWQ4386 | 67294 |  | Blauwalg
2020-01-01 | Lichtintensiteit dynamisch water | UWQ4629 | 34984 |  | Fluorimeter (fluorescentie)
2021-05-05 | Multiprobe | 7665432111 | 96593 |  | Lichtintensiteit referentie lucht
2021-05-05 | Diepte | 655432 | 59376 |  | Lichtintensiteit dynamisch water
2021-05-05 | Temperatuur_Geleidendheid | 11C102783 | 39863 |  | Lichtintensiteit statisch water boven
2021-05-05 | Zuurstof | 789906 | 28958 |  | Lichtintensiteit statisch water onder
2021-05-05 | Zuurgraad | 765321 | 39087
2021-05-05 | Troebelheid | 10M10123 | 19284 |  | 2022-04-13 12:35
2021-05-05 | Chlorofyl | 10M101025 | 31319
2021-05-05 | Blauwalg | 89900 | 39876
2021-05-05 | Lichtintensiteit referentie lucht | UWQ2543 | 89000
2021-05-05 | Lichtintensiteit dynamisch water | UWQ6271 | 13499
2021-08-01 | Zuurstof | 10C101876 | 56784 | Sensor vervangen i.v.m. storing sensor 19232

## Extinctie
Extinctie
ja
Methode | Dynamische sferische cel | [7 empty] | nee
in sensor
Controle | Sensor 1 |  |  |  | Sensor 2
water
| Compartiment |  | lucht |  | Compartiment |  | water |  | lucht
| Plaatsing |  | dak MMC |  | Plaatsing |  | dynamisch
Statische platte cel
| Datum | Nummer | Factor | Logger | Datum | Nummer | Factor | Logger | Dynamische sferische cel
vanaf
vanaf | 2020-01-01 | UWQ4386 | -234 | in sensor | 2020-01-01 | UWQ4629 | -432 | ja
vanaf | 2021-05-01 | UWQ2543 | -342.7 | in sensor | 2021-05-01 | UWQ6271 | -453 | nee | boven
vanaf | [8 empty] | onder
vanaf | [8 empty] | dak MMC
vanaf | [8 empty] | dynamisch
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

## Temperatuur
Temperatuur |  |  |  |  | dagelijks
wekelijks
Toetsing | wekelijks |  |  |  | maandelijks
Meting | Datum | Gemeten | Gemeten | Verschil
|  | sensor | thermometer
certificaat
|  | °C | °C | °C
Start |  |  |  | 0
Einde |  |  |  | 0
Start | 2021-05-01 | 13 | 13.1 | 0.1
Einde |  | 13.2 | 13.31 | 0.11
Start | 2021-05-07 | 13.23 | 13.27 | 0.04
Einde |  | 13.43 | 13.51 | 0.08
Start |  |  |  | 0
Einde |  |  |  | 0
Start |  |  |  | 0
Einde |  |  |  | 0
Start |  |  |  | 0
Einde |  |  |  | 0
Start |  |  |  | 0
Einde |  |  |  | 0

## Geleidendheid
Geleidendheid | [14 empty] | ja
[7 empty] | Kalibratievloeistof | [7 empty] | nee
Toetsing | wekelijks | [5 empty] | Zoet | Zout
Steilheid | nee | [5 empty] | KCl mol/l | KCl mol/l | [6 empty] | dagelijks
Eenheid | [6 empty] | 0.01 | 0.2 | [6 empty] | wekelijks
van |  |  | Merk |  |  |  | Hanna | Bernd kraft | [6 empty] | maandelijks
tot |  |  | Type |  |  |  | HI7031L/C | 12923.3000 | [6 empty] | onderhoud
|  |  | Meetonzekerheid % |  |  |  | 0.35 | [7 empty] | n.v.t.
|  |  | Zoet |  | Buffer KCl 0,01 mol/l |  |  |  | Zout |  | Buffer KCl 0,2 mol/l
Meting | Datum | Steilheid | Temperatuur | Theoretisch | Theoretisch | Gemeten | Gemeten | Verschil | Temperatuur | Theoretisch | Theoretisch | Gemeten | Gemeten | Verschil
|  |  | °C | mS/m | µS/cm | mS/m | µS/cm | % | °C | mS/m | µS/cm | mS/m | µS/cm | %
Start |  |  |  | 74.1 | 741 | 0 |  | 100 |  | 1357 | 13570 | 0 |  | 100
Einde |  |  |  | 74.1 | 741 | 0 |  | 100 |  | 1357 | 13570 | 0 |  | 100
Start | 2022-02-17 |  | 17 | 119.7 | 1197 | 118 | 1180 | 1.4 | 25 | 2480 | 24800 | 2490 | 24900 | 0.4
Einde |  |  | 18.2 | 123 | 1230 | 124 | 1240 | 0.8 | 16 | 2051.7 | 20517 | 2033 | 20330 | 0.9
Start | 2022-02-18 |  | 20 | 127.8 | 1278 | 127.8 | 1278 | 0 | 20 | 2239.2 | 22392 | 2240 | 22400 | 0
Einde |  |  | 20.3 | 128.6 | 1286 | 128.7 | 1287 | 0.1 | 20.3 | 2253.5 | 22535 | 2240 | 22400 | 0.6
Start | 2022-02-25 |  | 25 | 141.2 | 1412 | 141.2 | 1412 | 0 | 25 | 2480 | 24800 | 2476 | 24760 | 0.2
Einde |  |  | 25 | 141.2 | 1412 | 145.5 | 1455 | 3 | 25 | 2480 | 24800 | 2450 | 24500 | 1.2
Start |  |  |  | 74.1 | 741 | 0 |  | 100 |  | 1357 | 13570 | 0 |  | 100
Einde |  |  |  | 74.1 | 741 | 0 |  | 100 |  | 1357 | 13570 | 0 |  | 100
Start |  |  |  | 74.1 | 741 | 0 |  | 100 |  | 1357 | 13570 | 0 |  | 100
Einde |  |  |  | 74.1 | 741 | 0 |  | 100 |  | 1357 | 13570 | 0 |  | 100
Start |  |  |  | 74.1 | 741 | 0 |  | 100 |  | 1357 | 13570 | 0 |  | 100
Einde |  |  |  | 74.1 | 741 | 0 |  | 100 |  | 1357 | 13570 | 0 |  | 100

## Zuurstof
Zuurstof | [15 empty] | ja
nee
Toetsing | dagelijks |  | Toetsing in water-verzadigd lucht of zuurstof-verzadigd water
Steilheid | nee | [14 empty] | dagelijks
Eenheid | [15 empty] | wekelijks
van | [15 empty] | maandelijks
tot | [15 empty] | onderhoud
n.v.t.
Meting | Datum | Steilheid | Luchtdruk | Luchtdruk | Temperatuur | Temperatuur | DOs | Pwv | ө | Theoretisch | Gemeten | Verschil | Theoretisch (1atm) | Gemeten (1atm) | Verschil
|  |  | hPa | atm | °C | K |  | atm |  | mg/l | mg/l | mg/l | % | % | %
Start |  |  |  | 0 |  | 273.15 | 14.6208 | 0.0060266 | 0.000975 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 |  | 0
Einde |  |  |  | 0 |  | 273.15 | 14.6208 | 0.0060266 | 0.000975 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 |  | 0
Start | 2021-01-07 |  | 1008 | 0.99 | 6 | 279.15 | 12.4482 | 0.0092264 | 0.00089176 | 12.3227 | 12.31 | 0.01 | 99.5064 | 100 | 0.49358
Einde |  |  | 1008 | 0.99 | 6.8 | 279.95 | 12.2 | 0.00975 | 0.00088101 | 12.0769 | 12 | 0.08 | 99.5064 | 101 | 1.4936
Start | 2021-01-08 |  | 998 | 0.98 | 5 | 278.15 | 12.771 | 0.0086067 | 0.00090531 | 12.5136 | 12.57 | 0.06 | 98.5192 | 100.5 | 1.9808
Einde |  |  | 997 | 0.98 | 5.8 | 278.95 | 12.5116 | 0.0090994 | 0.00089446 | 12.2593 | 12.31 | 0.05 | 98.4205 | 100 | 1.5795
Start | 2021-01-09 |  | 1010 | 1 | 14.6 | 287.75 | 10.1716 | 0.016399 | 0.00078052 | 10.1716 | 10.14 | 0.03 | 99.7038 | 99.8 | 0.09615
Einde |  |  | 1010.5 | 1 | 14.6 | 287.75 | 10.1716 | 0.016399 | 0.00078052 | 10.1716 | 10.41 | 0.24 | 99.7532 | 103 | 3.2468
Start |  |  |  | 0 |  | 273.15 | 14.6208 | 0.0060266 | 0.000975 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 |  | 0
Einde |  |  |  | 0 |  | 273.15 | 14.6208 | 0.0060266 | 0.000975 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 |  | 0

## Zuurgraad
Zuurgraad (pH) | [7 empty] | ja
|  |  | Verplicht pH 8 |  |  | Extra pH 7 en 9 of 10 |  | nee
Toetsing | dagelijks
Steilheid | nee |  |  |  | Kalibratievloeistof (Buffer) |  |  | dagelijks
Eenheid |  |  |  | Merk |  | VWR |  | wekelijks
van |  |  |  | Type | VWR | VWR | VWR | maandelijks
tot | [7 empty] | onderhoud
|  |  |  | Meetonzekerheid |  | 0.01 |  | n.v.t.
[5 empty] | pH | pH | pH
|  |  |  | Temperatuur | Laag | Hoog | Gemiddeld
|  |  |  | °C | 7 | 9 | 8 | 9
|  |  |  | 0 | 7.13 | 9.24 | 8.15 | 10
|  |  |  | 5 | 7.09 | 9.17 | 8.11
|  |  |  | 10 | 7.05 | 9.11 | 8.07
|  |  |  | 15 | 7.02 | 9.05 | 8.04
|  |  |  | 20 | 7 | 9 | 8
|  |  |  | 25 | 6.98 | 8.95 | 7.96
|  |  |  | 30 | 6.98 | 8.91 | 7.94
|  |  |  | 35 | 6.96 | 8.88 | 7.92
|  |  |  | 40 | 6.95 | 8.85 | 7.9
Controle | Meting | Datum | Steilheid | Temperatuur | Theoretisch | Gemeten | Verschil
°C
8 | Start |  |  |  | 8.15 |  | 8.15
8 | Einde |  |  |  | 8.15 |  | 8.15
7 | Start |  |  |  | 7.13 |  | 7.13
9 | Start |  |  |  | 9.24 |  | 9.24
8 | Start | 2021-01-07 |  | 7.34 | 8.09 | 8.02 | 0.07
8 | Einde |  |  | 7.45 | 8.09 | 8.07 | 0.02
8 | Start | 2021-01-08 |  | 8.2 | 8.08 | 8.06 | 0.02
8 | Einde |  |  | 8.43 | 8.08 | 8.04 | 0.04
7 | Start |  |  | 8.2 | 7.06 | 7 | 0.06
9 | Start |  |  | 8.2 | 9.13 | 9.11 | 0.02